## Sheet1
六安市中医院 低频体外膈肌起搏器 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 低频体外膈肌起搏器 | 台 | 1 | 1.脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。 2.脉冲宽度≤200us。 3.起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。 4.刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。 5.治疗时间：5-120min可选择。 6.具备左、右双通道，双通道同时调节。 7.脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。 8.开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V。 9.适配器：100-240V～50/60Hz, Max 0.18A。 10.电源要求： DC 3.8V±10%（专用锂电池）。 11.电池充满所需时间≤4小时, 满电后可持续工作≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。 12.有电量提示功能。 13.主机重量≤400g，尺寸≤200mm×100mm×20mm，便于手持操作和便携转移。 14.工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。 15.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。 16.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。